心电电生理网络系统

产品维保方案

目录

1	项目要求	1

2	维保清单	错误！未定义书签。

3	维保内容	2

3.1	软件维护	2

3.2	硬件维护	3

4	服务内容及承诺	3

4.1	服务内容	3

4.2	服务承诺	4

# 项目要求

1、维保服务内容：医院内心电系统及设备所有故障问题的检测和恢复由生产厂家负责，包括心电系统服务器端软件、心电报告工作站软件、心电图室心电采集设备、病区床旁心电图采集设备、相关配件如移动推车、导联线、吸球、夹子提供维修服务。

2、定期巡检：厂家指定巡检人员定期巡检所有设备，巡检前主动与医院方联系，确定当次巡检时间，在规定时间完成相应检查。巡检时对用户应用系统的软硬件环境进行检查；及时发现系统隐患，保障系统稳定运行，并出具系统巡检报告。巡检报告可以按医院方要求格式填写，报告内容包含巡检结果、巡检建议等。巡检检查需要经过院方的许可，每次巡检结束后由院方签字认可。对发现的问题及时予以处理。

3、故障处理与应急响应：如系统故障，厂家在接到通知后 30 分钟予以响应并提出解决方案；若需要工程师前往现场，一般要求在3小时内指派熟悉医院情况的工程师到达指定现场；工程师在到达现场后，进行现场调查，一般要求在 2小时内排除故障，在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法以及建议。24小时内无法解决的需提供备用方案，并与医院方商讨应急处理方案，不得对医院方的正常使用造成延误。每次维护过程需要有记录并要双方签字确认。

4、软件正确性维护：对软件运行过程中新发现的软件错误，厂家负责及时改进、升级系统和提供软件操作维护说明，并纳入保修范围。

5、需求的更新：厂家和院方共同协商，确认功能要求后，将及时完善到系统中。院方在实际工作中产生的、需要系统更新的版本内的相关功能，经双方友好协商后，共同签署附加实施协议，再予以完善到系统中；超出功能范围的内容，经双方友好协商后，按协商价格收取相应费用。

6、系统集成：如需要与其他系统做接口或集成，厂家有义务进行全力配合，

不得额外收取费用。

7、系统数据安全：定期检查医院方数据备份、数据恢复和数据安全的措施及执行情况，对发现的问题提出整改建议，并记录检查情况。

8、心电系统服务器：定期检查医院方的心电系统服务器运行状况，对心电系统软件、服务器资源使用等进行检查，对发现的问题提出整改建议，并记录检查情况。检查数据库备份情况，并对备份数据库进行恢复测试，对发现的问题及时整改。

9、对系统的改造、拓展、调整、咨询提供技术支持及指导，不得额外收取任何费用。

10、备件：如果维修时间超过一周，厂家提供备用设备给医院开展工作，直到原设备维修好能正常使用。

11、维保期限：1年。

12、维保期内，报价方应充分发挥企业专业技术特长及优势，对医院在用相关科室软件系统积极提供建设性、适用性、先进性的建议意见供医院方参考。维保、改进等服务须满足国家管理部门规定及医院要求；维保期满后，如涉及后续每年专业维保服务需求的，有偿服务金额与医院方职能科室（医工科）协商确定。

13、具体结算程序：维保服务费按年支付，医院方在每年维保服务开始之日起 5 个工作日内，支付给报价方当年维保费，即合同总价的 50%。

14、厂家承担维保实施过程中的一切费用，维保服务过程中系统出现的任

何问题及责任均由厂家承担。

15、厂家按合同要求负责系统维保服务及技术培训，并提供相应专业技术支持。

16、如不能满足医院方要求或未能达到合同要求，与报价方《报价文件》及

现场承诺不符等情况，医院方有权终止合同。

# 2维保内容

## 软件维护

- 完善性维护

主要包括：模块功能扩展、模块功能修改、用户新功能培训等。

- 适应性维护

主要包括：数据库升级、服务器操作系统升级、服务器硬件升级。

- 数据灾难维护

主要包括：数据备份、数据恢复、系统恢复等。

- 网络安全维护

主要包括：网络黑客攻击分析、服务器安全配置、网络故障恢复等。

- 日常维护

主要包括：日常使用故障解决、用户培训、新年度数据库清空及以往数据库备份等。检查CPU、内存、磁盘、JDBC连接数，查看应用服务日志、服务端版本等。定期检查数据库服务器的使用情况，负载情况查看CUP、内存、I/O使用率；运行状态、备份情况、对象维护优化，是否有执行效率比较慢的sql语句，是否需要进行优化。

- 接口服务

- 维保期内所需对接的接口，对方厂家服务费不含

## 硬件维护

- 服务器维护

主要包括：服务器的使用情况，检查CPU、内存、磁盘、JDBC连接数，查看应用服务日志、服务端版本等。

- 设备维护

主要包括：导联线、电极、吸球、夹子、采集设备、推车等。硬件在服务期发生非人为损坏，进行维修或更换，保证客户业务正常运行。

# 服务内容及承诺

## 服务内容

- 日常巡查

- 应用系统的优化、数据的整理、常见故障的排除。

- 升级防病毒软件，检查系统软件补丁情况。

- 协助用户备份重要资料，对用户进行指导。

- 系统软件补丁升级，数据备份与恢复。

- 计算机病毒的查杀与升级。

- 调试计算机，将设备调试到最佳状态。

- 定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查

- 进行定期巡检、保养，以保障设备运行正常。

- 按照要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的硬件设备档案库。

- 定期对公用信息化设备消毒除尘。

- 检查硬件实际配置与设备登记表是否相符。

- 对故障设备的维修

- 在响应时间内完成故障设备的维修，维修人员应严格遵守维修规程。

- 建立系统应急维修小组，对关键重点岗位及紧急的故障及时响应并及时汇报，对于故障的维修由客户指定的具体技术人员组织监督进行。

- 对处于保修期内的故障设备，供应商在客户授权的范围内代表客户协调产品供货商予以维修，并监督维修时效和质量。

- 对处于保修期外的故障设备维修，如需更换零配件，可由供应商提供报价，经用户选择审核确认后，方可进行更换。

## 服务承诺

承诺如下服务级别：

| 服务级别 | 服务承诺 |
| --- | --- |
| 标准 | 2小时响应，4小时内解决 7*24电话支持 用户响应率100% 用户满意度>95% 非工作时间，如有需要，须现场解决 |

a、工作时间承诺：每周一至周五（不含节假日），按照用户工作时间提供服务，供应商在接到用户服务申请后1小时内响应采购人。如用户需要供应商在节假日期间提供服务，供应商会全力支持，如需要，可到现场支持。

b、响应方式承诺：热线电话、远程桌面支持，驻场解决。

c、服务类型承诺：送修、现场、特殊服务要求（如购件、升级等）。

d、人员保障承诺：指定1名服务工程师对口服务，1名机动服务工程师。

e、保密要求承诺：保密协议。